## Данные
Металл | Сессия | Концентрация_мг_дм3 | Повтор | Оптическая_плотность_А
Fe | 1 | 0 | 1 | 0.0155
Fe | 1 | 0 | 2 | 0.0207
Fe | 1 | 0 | 3 | 0.0102
Fe | 1 | 0.05 | 1 | 0.0525
Fe | 1 | 0.05 | 2 | 0.0634
Fe | 1 | 0.05 | 3 | 0.0585
Fe | 1 | 0.1 | 1 | 0.0935
Fe | 1 | 0.1 | 2 | 0.0995
Fe | 1 | 0.1 | 3 | 0.0935
Fe | 1 | 0.25 | 1 | 0.2205
Fe | 1 | 0.25 | 2 | 0.2248
Fe | 1 | 0.25 | 3 | 0.2119
Fe | 1 | 0.5 | 1 | 0.4247
Fe | 1 | 0.5 | 2 | 0.4317
Fe | 1 | 0.5 | 3 | 0.429
Fe | 1 | 1 | 1 | 0.8605
Fe | 1 | 1 | 2 | 0.8532
Fe | 1 | 1 | 3 | 0.8501
Fe | 1 | 2 | 1 | 1.7144
Fe | 1 | 2 | 2 | 1.7043
Fe | 1 | 2 | 3 | 1.706
Fe | 2 | 0 | 1 | 0.011
Fe | 2 | 0 | 2 | 0.0035
Fe | 2 | 0 | 3 | 0.0126
Fe | 2 | 0.05 | 1 | 0.0481
Fe | 2 | 0.05 | 2 | 0.05
Fe | 2 | 0.05 | 3 | 0.0481
Fe | 2 | 0.1 | 1 | 0.1042
Fe | 2 | 0.1 | 2 | 0.093
Fe | 2 | 0.1 | 3 | 0.0868
Fe | 2 | 0.25 | 1 | 0.2222
Fe | 2 | 0.25 | 2 | 0.2099
Fe | 2 | 0.25 | 3 | 0.2185
Fe | 2 | 0.5 | 1 | 0.4124
Fe | 2 | 0.5 | 2 | 0.4162
Fe | 2 | 0.5 | 3 | 0.4254
Fe | 2 | 1 | 1 | 0.8424
Fe | 2 | 1 | 2 | 0.839
Fe | 2 | 1 | 3 | 0.8373
Fe | 2 | 2 | 1 | 1.6638
Fe | 2 | 2 | 2 | 1.6567
Fe | 2 | 2 | 3 | 1.6613
Fe | 3 | 0 | 1 | 0.0172
Fe | 3 | 0 | 2 | 0.0046
Fe | 3 | 0 | 3 | 0.0171
Fe | 3 | 0.05 | 1 | 0.0547
Fe | 3 | 0.05 | 2 | 0.053
Fe | 3 | 0.05 | 3 | 0.0607
Fe | 3 | 0.1 | 1 | 0.1051
Fe | 3 | 0.1 | 2 | 0.1045
Fe | 3 | 0.1 | 3 | 0.0939
Fe | 3 | 0.25 | 1 | 0.2227
Fe | 3 | 0.25 | 2 | 0.2265
Fe | 3 | 0.25 | 3 | 0.2304
Fe | 3 | 0.5 | 1 | 0.431
Fe | 3 | 0.5 | 2 | 0.4327
Fe | 3 | 0.5 | 3 | 0.4272
Fe | 3 | 1 | 1 | 0.8453
Fe | 3 | 1 | 2 | 0.8574
Fe | 3 | 1 | 3 | 0.8607
Fe | 3 | 2 | 1 | 1.6894
Fe | 3 | 2 | 2 | 1.6959
Fe | 3 | 2 | 3 | 1.692
Fe | 4 | 0 | 1 | 0.0223
Fe | 4 | 0 | 2 | 0.0129
Fe | 4 | 0 | 3 | 0.0225
Fe | 4 | 0.05 | 1 | 0.0391
Fe | 4 | 0.05 | 2 | 0.0598
Fe | 4 | 0.05 | 3 | 0.0554
Fe | 4 | 0.1 | 1 | 0.0948
Fe | 4 | 0.1 | 2 | 0.0972
Fe | 4 | 0.1 | 3 | 0.0847
Fe | 4 | 0.25 | 1 | 0.2206
Fe | 4 | 0.25 | 2 | 0.2241
Fe | 4 | 0.25 | 3 | 0.2308
Fe | 4 | 0.5 | 1 | 0.4277
Fe | 4 | 0.5 | 2 | 0.426
Fe | 4 | 0.5 | 3 | 0.4278
Fe | 4 | 1 | 1 | 0.8541
Fe | 4 | 1 | 2 | 0.8505
Fe | 4 | 1 | 3 | 0.8454
Fe | 4 | 2 | 1 | 1.6871
Fe | 4 | 2 | 2 | 1.6846
Fe | 4 | 2 | 3 | 1.6899
Fe | 5 | 0 | 1 | 0.0087
Fe | 5 | 0 | 2 | 0.0022
Fe | 5 | 0 | 3 | 0.0128
Fe | 5 | 0.05 | 1 | 0.0543
Fe | 5 | 0.05 | 2 | 0.0528
Fe | 5 | 0.05 | 3 | 0.0514
Fe | 5 | 0.1 | 1 | 0.086
Fe | 5 | 0.1 | 2 | 0.092
Fe | 5 | 0.1 | 3 | 0.0925
Fe | 5 | 0.25 | 1 | 0.2149
Fe | 5 | 0.25 | 2 | 0.2188
Fe | 5 | 0.25 | 3 | 0.2222
Fe | 5 | 0.5 | 1 | 0.4398
Fe | 5 | 0.5 | 2 | 0.4295
Fe | 5 | 0.5 | 3 | 0.43
Fe | 5 | 1 | 1 | 0.8455
Fe | 5 | 1 | 2 | 0.8344
Fe | 5 | 1 | 3 | 0.8458
Fe | 5 | 2 | 1 | 1.6812
Fe | 5 | 2 | 2 | 1.6956
Fe | 5 | 2 | 3 | 1.6797
Cu | 1 | 0 | 1 | 0
Cu | 1 | 0 | 2 | 0.0159
Cu | 1 | 0 | 3 | 0.0132
Cu | 1 | 0.05 | 1 | 0.0729
Cu | 1 | 0.05 | 2 | 0.061
Cu | 1 | 0.05 | 3 | 0.0772
Cu | 1 | 0.1 | 1 | 0.117
Cu | 1 | 0.1 | 2 | 0.1309
Cu | 1 | 0.1 | 3 | 0.1422
Cu | 1 | 0.25 | 1 | 0.2983
Cu | 1 | 0.25 | 2 | 0.3013
Cu | 1 | 0.25 | 3 | 0.3059
Cu | 1 | 0.5 | 1 | 0.599
Cu | 1 | 0.5 | 2 | 0.5917
Cu | 1 | 0.5 | 3 | 0.603
Cu | 1 | 1 | 1 | 1.1897
Cu | 1 | 1 | 2 | 1.2005
Cu | 1 | 1 | 3 | 1.1907
Cu | 1 | 2 | 1 | 2.3973
Cu | 1 | 2 | 2 | 2.381
Cu | 1 | 2 | 3 | 2.3842
Cu | 2 | 0 | 1 | 0.0059
Cu | 2 | 0 | 2 | 0.0135
Cu | 2 | 0 | 3 | 0
Cu | 2 | 0.05 | 1 | 0.0654
Cu | 2 | 0.05 | 2 | 0.066
Cu | 2 | 0.05 | 3 | 0.0696
Cu | 2 | 0.1 | 1 | 0.1153
Cu | 2 | 0.1 | 2 | 0.1147
Cu | 2 | 0.1 | 3 | 0.1276
Cu | 2 | 0.25 | 1 | 0.3055
Cu | 2 | 0.25 | 2 | 0.3052
Cu | 2 | 0.25 | 3 | 0.3059
Cu | 2 | 0.5 | 1 | 0.5978
Cu | 2 | 0.5 | 2 | 0.6042
Cu | 2 | 0.5 | 3 | 0.6046
Cu | 2 | 1 | 1 | 1.1959
Cu | 2 | 1 | 2 | 1.2139
Cu | 2 | 1 | 3 | 1.2042
Cu | 2 | 2 | 1 | 2.3891
Cu | 2 | 2 | 2 | 2.402
Cu | 2 | 2 | 3 | 2.3906
Cu | 3 | 0 | 1 | 0.0057
Cu | 3 | 0 | 2 | 0.0182
Cu | 3 | 0 | 3 | 0.0144
Cu | 3 | 0.05 | 1 | 0.077
Cu | 3 | 0.05 | 2 | 0.0846
Cu | 3 | 0.05 | 3 | 0.0696
Cu | 3 | 0.1 | 1 | 0.1258
Cu | 3 | 0.1 | 2 | 0.1249
Cu | 3 | 0.1 | 3 | 0.1254
Cu | 3 | 0.25 | 1 | 0.31
Cu | 3 | 0.25 | 2 | 0.3129
Cu | 3 | 0.25 | 3 | 0.3125
Cu | 3 | 0.5 | 1 | 0.6154
Cu | 3 | 0.5 | 2 | 0.6097
Cu | 3 | 0.5 | 3 | 0.6197
Cu | 3 | 1 | 1 | 1.2058
Cu | 3 | 1 | 2 | 1.2267
Cu | 3 | 1 | 3 | 1.212
Cu | 3 | 2 | 1 | 2.3979
Cu | 3 | 2 | 2 | 2.3964
Cu | 3 | 2 | 3 | 2.4072
Cu | 4 | 0 | 1 | 0.0135
Cu | 4 | 0 | 2 | 0.0096
Cu | 4 | 0 | 3 | 0.0042
Cu | 4 | 0.05 | 1 | 0.0586
Cu | 4 | 0.05 | 2 | 0.0661
Cu | 4 | 0.05 | 3 | 0.0752
Cu | 4 | 0.1 | 1 | 0.1298
Cu | 4 | 0.1 | 2 | 0.1196
Cu | 4 | 0.1 | 3 | 0.1295
Cu | 4 | 0.25 | 1 | 0.3083
Cu | 4 | 0.25 | 2 | 0.2994
Cu | 4 | 0.25 | 3 | 0.3067
Cu | 4 | 0.5 | 1 | 0.6015
Cu | 4 | 0.5 | 2 | 0.5931
Cu | 4 | 0.5 | 3 | 0.6036
Cu | 4 | 1 | 1 | 1.1959
Cu | 4 | 1 | 2 | 1.1995
Cu | 4 | 1 | 3 | 1.1993
Cu | 4 | 2 | 1 | 2.3641
Cu | 4 | 2 | 2 | 2.3672
Cu | 4 | 2 | 3 | 2.3774
Cu | 5 | 0 | 1 | 0.0365
Cu | 5 | 0 | 2 | 0.0135
Cu | 5 | 0 | 3 | 0.0175
Cu | 5 | 0.05 | 1 | 0.0758
Cu | 5 | 0.05 | 2 | 0.0737
Cu | 5 | 0.05 | 3 | 0.067
Cu | 5 | 0.1 | 1 | 0.1341
Cu | 5 | 0.1 | 2 | 0.1234
Cu | 5 | 0.1 | 3 | 0.1271
Cu | 5 | 0.25 | 1 | 0.3042
Cu | 5 | 0.25 | 2 | 0.3082
Cu | 5 | 0.25 | 3 | 0.3238
Cu | 5 | 0.5 | 1 | 0.5926
Cu | 5 | 0.5 | 2 | 0.6105
Cu | 5 | 0.5 | 3 | 0.5944
Cu | 5 | 1 | 1 | 1.1985
Cu | 5 | 1 | 2 | 1.2095
Cu | 5 | 1 | 3 | 1.2023
Cu | 5 | 2 | 1 | 2.3866
Cu | 5 | 2 | 2 | 2.3892
Cu | 5 | 2 | 3 | 2.3989
Zn | 1 | 0 | 1 | 0.0159
Zn | 1 | 0 | 2 | 0.0124
Zn | 1 | 0 | 3 | 0.0264
Zn | 1 | 0.05 | 1 | 0.0493
Zn | 1 | 0.05 | 2 | 0.036
Zn | 1 | 0.05 | 3 | 0.0471
Zn | 1 | 0.1 | 1 | 0.0733
Zn | 1 | 0.1 | 2 | 0.0809
Zn | 1 | 0.1 | 3 | 0.0726
Zn | 1 | 0.25 | 1 | 0.1675
Zn | 1 | 0.25 | 2 | 0.1706
Zn | 1 | 0.25 | 3 | 0.1724
Zn | 1 | 0.5 | 1 | 0.3145
Zn | 1 | 0.5 | 2 | 0.3188
Zn | 1 | 0.5 | 3 | 0.3181
Zn | 1 | 1 | 1 | 0.622
Zn | 1 | 1 | 2 | 0.6341
Zn | 1 | 1 | 3 | 0.6273
Zn | 1 | 2 | 1 | 1.2286
Zn | 1 | 2 | 2 | 1.2395
Zn | 1 | 2 | 3 | 1.2455
Zn | 2 | 0 | 1 | 0.008
Zn | 2 | 0 | 2 | 0.0168
Zn | 2 | 0 | 3 | 0.0069
Zn | 2 | 0.05 | 1 | 0.0438
Zn | 2 | 0.05 | 2 | 0.0454
Zn | 2 | 0.05 | 3 | 0.0369
Zn | 2 | 0.1 | 1 | 0.0724
Zn | 2 | 0.1 | 2 | 0.0565
Zn | 2 | 0.1 | 3 | 0.0676
Zn | 2 | 0.25 | 1 | 0.1648
Zn | 2 | 0.25 | 2 | 0.1599
Zn | 2 | 0.25 | 3 | 0.1743
Zn | 2 | 0.5 | 1 | 0.3146
Zn | 2 | 0.5 | 2 | 0.3196
Zn | 2 | 0.5 | 3 | 0.3224
Zn | 2 | 1 | 1 | 0.6403
Zn | 2 | 1 | 2 | 0.6259
Zn | 2 | 1 | 3 | 0.6389
Zn | 2 | 2 | 1 | 1.2557
Zn | 2 | 2 | 2 | 1.2508
Zn | 2 | 2 | 3 | 1.258
Zn | 3 | 0 | 1 | 0.0135
Zn | 3 | 0 | 2 | 0.0113
Zn | 3 | 0 | 3 | 0.0138
Zn | 3 | 0.05 | 1 | 0.0473
Zn | 3 | 0.05 | 2 | 0.052
Zn | 3 | 0.05 | 3 | 0.0378
Zn | 3 | 0.1 | 1 | 0.0855
Zn | 3 | 0.1 | 2 | 0.0651
Zn | 3 | 0.1 | 3 | 0.0741
Zn | 3 | 0.25 | 1 | 0.1703
Zn | 3 | 0.25 | 2 | 0.1687
Zn | 3 | 0.25 | 3 | 0.1642
Zn | 3 | 0.5 | 1 | 0.3204
Zn | 3 | 0.5 | 2 | 0.319
Zn | 3 | 0.5 | 3 | 0.3185
Zn | 3 | 1 | 1 | 0.6339
Zn | 3 | 1 | 2 | 0.6315
Zn | 3 | 1 | 3 | 0.6262
Zn | 3 | 2 | 1 | 1.2506
Zn | 3 | 2 | 2 | 1.2477
Zn | 3 | 2 | 3 | 1.2502
Zn | 4 | 0 | 1 | 0.0097
Zn | 4 | 0 | 2 | 0.0162
Zn | 4 | 0 | 3 | 0.0156
Zn | 4 | 0.05 | 1 | 0.0434
Zn | 4 | 0.05 | 2 | 0.0441
Zn | 4 | 0.05 | 3 | 0.0499
Zn | 4 | 0.1 | 1 | 0.0715
Zn | 4 | 0.1 | 2 | 0.0772
Zn | 4 | 0.1 | 3 | 0.0735
Zn | 4 | 0.25 | 1 | 0.1663
Zn | 4 | 0.25 | 2 | 0.1729
Zn | 4 | 0.25 | 3 | 0.1716
Zn | 4 | 0.5 | 1 | 0.3264
Zn | 4 | 0.5 | 2 | 0.3289
Zn | 4 | 0.5 | 3 | 0.3224
Zn | 4 | 1 | 1 | 0.6356
Zn | 4 | 1 | 2 | 0.6306
Zn | 4 | 1 | 3 | 0.6338
Zn | 4 | 2 | 1 | 1.2512
Zn | 4 | 2 | 2 | 1.2523
Zn | 4 | 2 | 3 | 1.2548
Zn | 5 | 0 | 1 | 0.0162
Zn | 5 | 0 | 2 | 0.0152
Zn | 5 | 0 | 3 | 0.0271
Zn | 5 | 0.05 | 1 | 0.0557
Zn | 5 | 0.05 | 2 | 0.0548
Zn | 5 | 0.05 | 3 | 0.0549
Zn | 5 | 0.1 | 1 | 0.0821
Zn | 5 | 0.1 | 2 | 0.0777
Zn | 5 | 0.1 | 3 | 0.0826
Zn | 5 | 0.25 | 1 | 0.1701
Zn | 5 | 0.25 | 2 | 0.1784
Zn | 5 | 0.25 | 3 | 0.1728
Zn | 5 | 0.5 | 1 | 0.3216
Zn | 5 | 0.5 | 2 | 0.3242
Zn | 5 | 0.5 | 3 | 0.3278
Zn | 5 | 1 | 1 | 0.6274
Zn | 5 | 1 | 2 | 0.6261
Zn | 5 | 1 | 3 | 0.6315
Zn | 5 | 2 | 1 | 1.2404
Zn | 5 | 2 | 2 | 1.2367
Zn | 5 | 2 | 3 | 1.2368
Cr | 1 | 0 | 1 | 0
Cr | 1 | 0 | 2 | 0
Cr | 1 | 0 | 3 | 0.0037
Cr | 1 | 0.05 | 1 | 0.0802
Cr | 1 | 0.05 | 2 | 0.0906
Cr | 1 | 0.05 | 3 | 0.0851
Cr | 1 | 0.1 | 1 | 0.1476
Cr | 1 | 0.1 | 2 | 0.1489
Cr | 1 | 0.1 | 3 | 0.14
Cr | 1 | 0.25 | 1 | 0.364
Cr | 1 | 0.25 | 2 | 0.3616
Cr | 1 | 0.25 | 3 | 0.3671
Cr | 1 | 0.5 | 1 | 0.7152
Cr | 1 | 0.5 | 2 | 0.7273
Cr | 1 | 0.5 | 3 | 0.7364
Cr | 1 | 1 | 1 | 1.4387
Cr | 1 | 1 | 2 | 1.4433
Cr | 1 | 1 | 3 | 1.4458
Cr | 1 | 2 | 1 | 2.87
Cr | 1 | 2 | 2 | 2.8756
Cr | 1 | 2 | 3 | 2.8737
Cr | 2 | 0 | 1 | 0.0079
Cr | 2 | 0 | 2 | 0.0122
Cr | 2 | 0 | 3 | 0.0207
Cr | 2 | 0.05 | 1 | 0.0879
Cr | 2 | 0.05 | 2 | 0.0986
Cr | 2 | 0.05 | 3 | 0.0724
Cr | 2 | 0.1 | 1 | 0.1587
Cr | 2 | 0.1 | 2 | 0.1525
Cr | 2 | 0.1 | 3 | 0.1706
Cr | 2 | 0.25 | 1 | 0.3583
Cr | 2 | 0.25 | 2 | 0.358
Cr | 2 | 0.25 | 3 | 0.3602
Cr | 2 | 0.5 | 1 | 0.7044
Cr | 2 | 0.5 | 2 | 0.7188
Cr | 2 | 0.5 | 3 | 0.7167
Cr | 2 | 1 | 1 | 1.4407
Cr | 2 | 1 | 2 | 1.4424
Cr | 2 | 1 | 3 | 1.4562
Cr | 2 | 2 | 1 | 2.8796
Cr | 2 | 2 | 2 | 2.8658
Cr | 2 | 2 | 3 | 2.8629
Cr | 3 | 0 | 1 | 0.0225
Cr | 3 | 0 | 2 | 0.0167
Cr | 3 | 0 | 3 | 0.0018
Cr | 3 | 0.05 | 1 | 0.0625
Cr | 3 | 0.05 | 2 | 0.0901
Cr | 3 | 0.05 | 3 | 0.0769
Cr | 3 | 0.1 | 1 | 0.161
Cr | 3 | 0.1 | 2 | 0.1355
Cr | 3 | 0.1 | 3 | 0.1445
Cr | 3 | 0.25 | 1 | 0.3657
Cr | 3 | 0.25 | 2 | 0.3661
Cr | 3 | 0.25 | 3 | 0.3616
Cr | 3 | 0.5 | 1 | 0.7309
Cr | 3 | 0.5 | 2 | 0.7157
Cr | 3 | 0.5 | 3 | 0.724
Cr | 3 | 1 | 1 | 1.4456
Cr | 3 | 1 | 2 | 1.4491
Cr | 3 | 1 | 3 | 1.4509
Cr | 3 | 2 | 1 | 2.8728
Cr | 3 | 2 | 2 | 2.8691
Cr | 3 | 2 | 3 | 2.8944
Cr | 4 | 0 | 1 | 0.0217
Cr | 4 | 0 | 2 | 0.0088
Cr | 4 | 0 | 3 | 0.0184
Cr | 4 | 0.05 | 1 | 0.0801
Cr | 4 | 0.05 | 2 | 0.0981
Cr | 4 | 0.05 | 3 | 0.0953
Cr | 4 | 0.1 | 1 | 0.1491
Cr | 4 | 0.1 | 2 | 0.1601
Cr | 4 | 0.1 | 3 | 0.1571
Cr | 4 | 0.25 | 1 | 0.379
Cr | 4 | 0.25 | 2 | 0.358
Cr | 4 | 0.25 | 3 | 0.3729
Cr | 4 | 0.5 | 1 | 0.7351
Cr | 4 | 0.5 | 2 | 0.7098
Cr | 4 | 0.5 | 3 | 0.715
Cr | 4 | 1 | 1 | 1.4251
Cr | 4 | 1 | 2 | 1.441
Cr | 4 | 1 | 3 | 1.4499
Cr | 4 | 2 | 1 | 2.8927
Cr | 4 | 2 | 2 | 2.8798
Cr | 4 | 2 | 3 | 2.8938
Cr | 5 | 0 | 1 | 0.0044
Cr | 5 | 0 | 2 | 0.0083
Cr | 5 | 0 | 3 | 0.0046
Cr | 5 | 0.05 | 1 | 0.0566
Cr | 5 | 0.05 | 2 | 0.0744
Cr | 5 | 0.05 | 3 | 0.0635
Cr | 5 | 0.1 | 1 | 0.1515
Cr | 5 | 0.1 | 2 | 0.1488
Cr | 5 | 0.1 | 3 | 0.1371
Cr | 5 | 0.25 | 1 | 0.3518
Cr | 5 | 0.25 | 2 | 0.3469
Cr | 5 | 0.25 | 3 | 0.3559
Cr | 5 | 0.5 | 1 | 0.7166
Cr | 5 | 0.5 | 2 | 0.6992
Cr | 5 | 0.5 | 3 | 0.7126
Cr | 5 | 1 | 1 | 1.4064
Cr | 5 | 1 | 2 | 1.4041
Cr | 5 | 1 | 3 | 1.4102
Cr | 5 | 2 | 1 | 2.8082
Cr | 5 | 2 | 2 | 2.8125
Cr | 5 | 2 | 3 | 2.8067

## Градуировка
Железо (Fe) |  | Медь (Cu) |  | Цинк (Zn) |  | Хром (Cr)
Концентрация, мг/дм³ | Среднее A (по журналу) | Концентрация, мг/дм³ | Среднее A (по журналу) | Концентрация, мг/дм³ | Среднее A (по журналу) | Концентрация, мг/дм³ | Среднее A (по журналу)
0 | 0.01292 | 0 | 0.012107 | 0 | 0.015 | 0 | 0.010113
0.05 | 0.053453 | 0.05 | 0.070647 | 0.05 | 0.04656 | 0.05 | 0.08082
0.1 | 0.094747 | 0.1 | 0.12582 | 0.1 | 0.074173 | 0.1 | 0.15087
0.25 | 0.22125 | 0.25 | 0.30721 | 0.25 | 0.16965 | 0.25 | 0.36181
0.5 | 0.42741 | 0.5 | 0.60272 | 0.5 | 0.32115 | 0.5 | 0.71851
1 | 0.84811 | 1 | 1.203 | 1 | 0.63101 | 1 | 1.4366
2 | 1.6868 | 2 | 2.3886 | 2 | 1.2466 | 2 | 2.8638
k (тангенс угла накл.) | 0.83733 | k (тангенс угла накл.) | 1.1898 | k (тангенс угла накл.) | 0.61601 | k (тангенс угла накл.) | 1.4278
b (свободный член) | 0.011297 | b (свободный член) | 0.010005 | b (свободный член) | 0.014526 | b (свободный член) | 0.0077506
R² | 1 | R² | 0.99999 | R² | 0.99999 | R² | 1
Примечание: A — оптическая плотность (среднее по параллельным измерениям и сессиям градуировки), рассчитано из листа «Данные». k, b, R² рассчитаны методом наименьших квадратов через встроенные функции Excel SLOPE / INTERCEPT / RSQ.

## Расчёт_пробы
Расчёт концентрации по градуировочному графику
Металл | Fe
Измеренная A (проба) | 0.45
k (из листа «Градуировка») | 0.83733
b (из листа «Градуировка») | 0.011297
Концентрация C, мг/дм³ | 0.52393
Введите металл (B3) и измеренную оптическую плотность пробы (B4) — концентрация (B7) рассчитывается автоматически по формуле C=(A-b)/k.
Служебная таблица (не удалять)
Металл | k | b
Fe | 0.83733 | 0.011297
Cu | 1.1898 | 0.010005
Zn | 0.61601 | 0.014526
Cr | 1.4278 | 0.0077506